## Sheet1
六安市中医院 监护仪项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 监护仪 | 台 | 5 | 1、一体化监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。 2、屏幕尺寸：≥10英寸彩色显示屏。 3、支持同屏显示≥8道波形，以同时观察丰富的信息。 4、支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等不少于5种工作模式。 5、在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能。 6、在诊断模式下，支持≥94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持≥105dB的共模抑制比。（需提供图片和厂家证明文件） 7、具有≥24种心律失常分析事件功能。提供证明材料 8、无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。 9、具备技术报警和生理报警功能 10、通过国家三类注册，通过CE、FDA认证 11、投标机型须为中国医学装备协会所公示的“优秀国产医疗设备产品目录”中的入选机型。
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com。