## Sheet1
六安市中医院壁挂式等离子空气消毒机项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 壁挂式等离子空气消毒机 | 台 | 12 | 一、技术指标 1、该机具有杀菌与分解有害气体的双重功能，消毒净化因子为等离子体； 2、使用寿命长，该机核心部份等离子发生器整体为不锈钢件加工而成，在使用中无损耗，其寿命长。 3、消毒指标： 3.1设备持续工作90分钟，可使20m3密闭房间空气中人工喷染的白色葡萄球菌的杀灭率达99.93%，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%以上（提供省疾控检测报告）。 ★3.2设备消毒2小时对冠状病毒229E的平均灭活率>99.99%。（提供国家认可的第三方合格检验报告）。 4、净化指标：能净化去除空气中的甲醛、苯化合物等有害气体与异味，甲醛去除率 （降解率）≥80% ,悬浮粒子数≤3500个/L（Φ≥0.5um)； 5、带活性碳及除臭氧网功能，空气中的臭氧量：≤0.02mg/m3（提供省疾控检测报告）； ★6、等离子体密度值分布：6.02×1017-3.41×1018 m-3；(提供该型号等离子体密度值第三方检测报告) 7、等离子发生器的高压输出电压：6000±200V； 8、适用体积：≤100m3； 9、★循环风量：≥900m3/h；(可提供第三方检测报告) 10、★噪声：≤52dB；(提供第三方检测报告) 11、采用低噪音、低能耗直流无刷电机； 12、工作电源: 220V 50Hz、输入功率：≤80VA； 13、外型尺寸：≥100×30×18cm； 14、机壳采用平板式全塑壳制作，亚克力印花面板，方便日常清洁保养。 15、产品证件：卫生安全评价报告 16、提供职业健康安全管理体系ISO45001：2018和环境管理体系ISO14001认证书。 17.★该机核心部份等离子体发生器，其寿命为40000小时以上（提供国家认可的第三方检验报告）； 二、功能指标 1、等离子体净化消毒，负离子清新空气，可在人机共存的环境中使用，对人与物品无损害， 对环境无二次污染。 2、智能控制器具有过滤网累时提示，整机累计时间功能； 3、等离子体故障自动报警（在显示屏上直接显示），确保消毒效果的稳定可靠 4、风机故障自动报警； 5、机器微电脑程控自动运行，程控定时自动消毒模式（预设≥6个消毒时段）。 6、大屏幕显示屏，可显示工作状态、时钟、时段和报警提醒，用户使用一目了然； 7、数字化智能等离子高压发生器具有短路保护，精密调节、工作状态指示等功能。 ★8、提供等离子空气消毒器控制软件著作证书 9、设备具备以下功能：时间设置、查看、手动定时消毒模式、等离子寿命清零功能、寿命自动累计功能、风速高中低挡调节等功能。
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com，截止下 （2024.5.16） 11:30前。