## Sheet1
六安市中医院 熏蒸治疗机项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 熏蒸治疗机 | 台 | 1 | 1、双锅双控双喷头，双路独立控制，可以同时治疗两个病人。 2、额定输入功率：2300W。 3、操作显示：7英寸液晶触摸屏。 4、外形尺寸（长宽高）：780×640×1250mm。 5、操作台距地面高度：960mm，允差±5mm。 6、预加热时间：≤15min。 7、功率调节：6档。 8、喷头调节：水平旋转360°，上下旋转110°，横向调节110°。 9、治疗时间：1～99min，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。 10、预热温度：70～99℃可调。 11、三通道散热系统，保证设备安全稳定。 12、加液总容量：6L。 13、自动控制废液的排放，同时治疗两个病人，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水。 14、具有自动漏电保护、自动防干烧功能。 15、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。 16、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。 17、压力值泄压三段调节：（50kPa、80kPa、泄压），第二路120kPa安全阀保护。 18、吸水绑带设计，防止喷头滴水 19、配有专门的蒸汽凝结水回收盒。 20、具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。 21、具有双重超温保护功能。
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com，截止下 （2024.5.21） 17:30前。