拟购除颤仪项目初步参数论证征集意见表2

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价（单价）：

备注：

- 按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（归口科室设备工程部：laszyysbgcb@163.com，物流管理部：2523245199@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| - 1 |  | - ≥7英寸显示屏，分辨率800×480像素，支持3道波形显示， |  |  |  |  |
| - 2 |  | - 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。 |  |  |  |  |
| - 3 |  | - 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |  |  |  |  |
| - 4 |  | - 手动除颤分为同步和非同步两种方式，自动识别心电图R波，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最小能量可达1J，最大能量可达360J |  |  |  |  |
| - 5 |  | - 支持至少两种尺寸体内除颤电极板，适用于新生儿、儿童、成人。 |  |  |  |  |
| - 6 |  | - 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 |  |  |  |  |
| - 7 |  | - AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 |  |  |  |  |
| - 8 |  | - 手动除颤时，使用电池供电情况下充电至200J小于5s，充电至360J小于8s。 |  |  |  |  |
| - 9 |  | - 支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 |  |  |  |  |
| - 10 |  | - 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 |  |  |  |  |
| - 11 |  | - 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿 |  |  |  |  |
| - 12 |  | - 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥100次。 |  |  |  |  |
| - 13 |  | - 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 |  |  |  |  |
| - 14 |  | - 配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，支持连续波形记录。 |  |  |  |  |
| - 15 |  | - 关机状态至开机完成时间小于10S，关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。 |  |  |  |  |
|  |  | - 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 |  |  |  |  |
|  |  | - 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别不低于IP44/IP54。 |  |  |  |  |
|  |  | - 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |