附件1：拟购立式灭菌器项目初步参数论证征求意见表

供应商、联系人、电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号、最低报价：

备注：

1.按规定格式填写并每页加盖报名供应商公章，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（物流管理部：2523245199@qq.com和归口科室〔□设备工程部、□信息管理部、□后勤保障部、□其他      〕：                 ）；

- 2.响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门〔或具备CMA<或CNAS>标志的检测机构〕出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总最终参数时选择）；

- 3.院方依据潜在供应商提交的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单〔遮挡无效〕)进行设置相关报价限价。

- 4.杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如：×××；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价或直接提高耗材报价。

附件：配套耗材、试剂〔单人次费用〕、须定期更换零部件报价清单（样表〔若无则标注“无”且不可删除〕、可单列）。

- 5.拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标〔如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳〕)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA〔或CNAS〕标志的检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
|  |  | 灭菌锅体需要采用不锈钢材质(304)，锅盖启闭装置需灵活轻巧，安全可靠; |  |  |  |  |
|  |  | 有耐高温防烫保护;具有一键制灭菌功能选择，根据不同的灭菌物品 |  |  |  |  |
|  |  | 快速明了地进行所需选择;具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间。具有故障自动检测 |  |  |  |  |
|  |  | 判断系统;压力安全联锁装置;并具有加热器防干燥保护功能和漏电保护系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 缺水自动补水功能，缺水、灭菌结束提示且报警; |  |  |  |  |
|  |  | 自带废气处理系统，蒸汽内循环; |  |  |  |  |
|  |  | 冷空气自动排出功能; |  |  |  |  |
|  |  | 灭菌结束有自动排汽或手动排汽供选择; |  |  |  |  |
|  |  | 有查看本机使用次数记录功能 |  |  |  |  |
|  |  | 灭菌器压力容器容积50立升;设计压力0.1-0.3Mpa;温度设定范围0-140℃:生产企业具有简单压力容器生产资质及带医疗器械注册证。 |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资免费开放设备信息端口 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附件：表1-4

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂〔单人次费用〕报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |