附件1：拟购注射泵项目初步参数论证征求意见表

供应商、联系人、电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号、最低报价：

备注：

1.按规定格式填写并每页加盖报名供应商公章，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（物流管理部：2523245199@qq.com和归口科室〔□设备工程部、□信息管理部、□后勤保障部、□其他      〕：                 ）；

- 2.响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门〔或具备CMA<或CNAS>标志的检测机构〕出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总最终参数时选择）；

- 3.院方依据潜在供应商提交的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单〔遮挡无效〕)进行设置相关报价限价。

- 4.杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如：×××；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价或直接提高耗材报价。

附件：配套耗材、试剂〔单人次费用〕、须定期更换零部件报价清单（样表〔若无则标注“无”且不可删除〕、可单列）。

- 5.拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标〔如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳〕)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA〔或CNAS〕标志的检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
|  | 电源 | 交流电源：交流220V/50Hz |  |  |  |  |
|  | 适用的注射器 | 内置可充电电池，充满电可连续工作不少于4小时（新电池充满电在以5ml/h速度注射） |  |  |  |  |
|  | 注射模式 | 规格为10ml、20ml、30ml、50/60ml所有符合标准的注射器 |  |  |  |  |
|  | 注射速度设定范围 | 速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、微量模式 |  |  |  |  |
|  | 注射速度范围 | 0.10～300.0ml/h（10ml注射器） 0.10～600.0ml/h（20ml注射器） 0.10～900.0ml/h（30ml注射器） 0.10～2000ml/h（50/60ml注射器） |  |  |  |  |
|  | 预置量设定范围 | 0.10-2000ml/h，最小步进为0.01ml/h |  |  |  |  |
|  | 累积量 | 0.01～9999ml |  |  |  |  |
|  | 注射精度 | 0.01～9999ml |  |  |  |  |
|  | KVO速度 | 输注精度≤±2% |  |  |  |  |
|  | 阻塞级别 | 225mmHg~975mmHg，≥11级可选择, 阻塞报警精度应＜±145mmHg。（或者满足阻塞压力值：共 9 档，最高档 130kPa±20kPa，最低档 26kPa ±20kPa） |  |  |  |  |
|  | 报警 | 预置量输注即将完成、预置量输注完成、注射器即将排空、注射器排空、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无外部电源、注射器安装错误、遗忘操作、设备故障报警。 |  |  |  |  |
|  | 药物库 | 可存储至少2000种药物 |  |  |  |  |
|  | 历史记录 | 可存储至少2000个事件 |  |  |  |  |
|  | 固定方式 | 可放置于台面使用，也可固定输液架使用，固定方式简单牢固。 |  |  |  |  |
|  | 满足下列之一 | ①具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选。 ②具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 ③具备 4寸触摸液晶屏，对比度高，可视效果好 ④使用期限：≥10年（提供证明文件） |  |  |  |  |
|  | 质保 | 整机免费质保不低于5年，每年免费提供一次质控检测。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附件：表1-4

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂〔单人次费用〕报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |