附件：拟购六安市中医院移动护理推车项目初步参数（第三次）论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部☑、后勤保障部□及其他□          】：LASZYYXXK@163.com ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

附件：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| 车体（数量10台） | 整车重量 | 整车重量≤55KG（不含挂件）； |  |  |  |  |
|  | 外形尺寸 | 不小于宽480*深640*高1460mm； |  |  |  |  |
|  | 扩展台面 | 紧凑型设计，可隐藏在车体内部，使用时侧边拉出，载重≥15KG； |  |  |  |  |
|  | 台面把手 | 台面及把手为ABS塑料材质无缝一体成型，把手与台面之间无螺丝固定，颜色及材质一致，把手两端直接与台面相连为封闭式设计； |  |  |  |  |
|  | 工作台面 | 尺寸：≥宽440x深480mm； 台面前后双把手设计，车体前后均带有把手，方便各角度推动； |  |  |  |  |
|  | 整车材质 | 航空铝合金、不锈钢等优质防锈金属材料；车体表面抑菌处理，方便清洁； 面板采用高光、高亮的ABS抑菌材料，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒，抗菌率≥90%； |  |  |  |  |
|  | 键盘托 | 台面内隐藏键盘托盘，完全隐藏到台面内部，使用时可从台面内拉出； |  |  |  |  |
|  | 鼠标键盘 | 防水抗菌键盘×1、抗菌鼠标×1，键盘膜×1； |  |  |  |  |
|  | 线缆隐藏 | 整车线缆隐藏式设计（包含显示器电源线、数据线等），车体线缆无外露； |  |  |  |  |
|  | 显示器固定支架 | ≥180°全方位旋转,支持横竖屏转换,支持显示器升降，升降范围≥90mm； |  |  |  |  |
|  | 抽屉 | 抽屉插片式分区，可放置不同高度的耗材和工具；≥4层抽屉；从上往下，第一层抽屉（容积≥13L）；第二层抽屉（容积大于等于26L）；第三层抽屉（容积大于等于26L）；剩余抽屉根据个使用科室配备，每个抽屉承重在20kg以上；（后期根据需求，自由装配） |  |  |  |  |
|  | 抽屉隔板 | ABS材质对插式隔板，可随意变换调整间隔距离，可竖插可斜插，满足不同护理用品放置的需求； |  |  |  |  |
|  | 脚轮 | 4个医疗级万向脚轮；带脚踏式刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮，单个脚轮能承载50kg以上； |  |  |  |  |
|  | 配件 | 外挂垃圾储物≥10升；多功能置物盒*2,可同时兼容锐器盒放置架、手消液放置架、剪刀盒等，可随推车移动； |  |  |  |  |
|  | 底座 | 底座高压一体成型，无缝无组装设计，承重和耐压功能强，要求承重≥80kg，双脚避位设计； |  |  |  |  |
| 电脑（数量10台） | CPU核芯 | 酷睿Intel i5-10代或以上； |  |  |  |  |
|  | 内存 | ≥16GB； |  |  |  |  |
|  | 硬盘 | 固态硬盘≥512GB，主机具备硬盘支架防震结构设计，适合医护人员高频移动应用，需提供抗震结构设计证明文件，申请人需为投标产品生产厂家； |  |  |  |  |
|  | 无线网络 | 外置 WiFi 2x2MIMO天线，支持2.4G/5G双频网络；在医院无线环境可无缝漫游，可与医院无线局域网络匹配； |  |  |  |  |
|  | 以太网端口 | 10/100/1000Mbps x 1； |  |  |  |  |
|  | 外部接口 | USB2.0 ≥2个，USB3.0 ≥2个，RJ45×1,HDMI x 1； |  |  |  |  |
|  | 操作系统 | 支持Windows10以上及国产操作系统 ； |  |  |  |  |
|  | 显示器 | ≥23.8英寸；宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA,HDMI接口,分辨率≥1920×1080，提供所需高清信号转换线缆； |  |  |  |  |
| 电池 | 电池放置位置 | 嵌入隐藏在车体内，维修时方便取出； |  |  |  |  |
|  | 电池电芯 | 磷酸铁锂； |  |  |  |  |
|  | 循环次数 | ≥2000次； |  |  |  |  |
|  | 充电时间 | 充满电时间≤4小时； |  |  |  |  |
|  | 使用时间 | 连续使用≥8小时 ； |  |  |  |  |
|  | 电源管理 | 为保证电源安全稳定性，投标产品需具备医疗电源控制系统通过充放电管理模块对电池进行充电或放电管理。需提供医疗电源控制系统证明文件，申请人需为投标产品生产厂家； |  |  |  |  |
|  | 漏电保护 | 具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能； |  |  |  |  |
|  | 电流电压保护 | 具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能； |  |  |  |  |
| 产品认证 | 医用环境 | 整车通过YY 0505:2012医用电气设备安全检测（需提供第三方机构出具的医用电气设备安全检测证明复印件，检测型号必须与投标型号一致，其委托单位必须为投标产品原厂商）； |  |  |  |  |
|  | 电池组安全 | 整车电池通过GB 31241-2014便携式电池组安全检测（需提供第三方机构出具的检测证明复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商）； |  |  |  |  |
|  | 电池运输安全 | 整车电池通过UN38.3认证（需提供第三方机构出具的检测证明复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商）； |  |  |  |  |
|  | 防水防尘 | 整车通过防水防尘检测，级别不低于IP25（需提供第三方机构出具的防水防尘检测证明复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商）； |  |  |  |  |
| 售后维保 | 产品质保 | 整车需提供≥5年质保(电池提供≥3年质保)； |  |  |  |  |
|  | 售后运维 | 提供现场运维服务，需在30分钟内到达现场提供服务。 |  |  |  |  |