拟购药品分包机维保项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

- 按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（归口科室设备工程部：laszyysbgcb@163.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修1年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |
|  | 维保内容 | - 按照院方要求提供维保保养内容（含4台新华牌脉动真空灭菌器、1台新华牌快速多舱式全自动清洗消毒器、2台新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌器、2台新华牌极速生物阅读器、1台全自动纯水机、1台新华牌医用煮沸消毒器、1台新华牌超声波清洗机、2台新华牌医用干燥柜），具体见第二部分 |  |  |  |
| - 1 | 资格要求 | - 投标人具有特种设备证书（许可项目包含压力容器安装、修理、改造）或具有压力容器生产资质的厂家维修授权 |  |  |  |
| - 2 |  | 投标公司为本次维保服务中标后的直接提供方，不接受转包，一旦发现立即解除合同 |  |  |  |
| - 3 |  | - 投标公司及其关联公司具有良好的商业信誉和经营状态，提供相应的资信证明材料 |  |  |  |
| - 4 |  | - 投标人应安排专业工程师提供专业化的维保服务，工程师必须具有核心设备原生产厂家的培训，并出具证明 |  |  |  |
| - 5 | 维保期限 | - 本次招标服务周期为期一年 |  |  |  |
| - 6 | 服务内容 | - 接到院方报修信息后1小时内赶到设备现场，24小时内必须排除故障，如需更换配件在72小时内予以解决，使设备正常运行 |  |  |  |
| - 7 |  | - 对院方维保设备每季度进行1次主动维护保养（维护保养内容件附录），设备的易损件达到原厂家规定更换周期的要及时更换 |  |  |  |
| - 8 |  | - 维保期内，负责维保设备自带压力表、安全阀的检验 |  |  |  |
| - 9 |  | - 4台脉动真空灭菌器和2台（多舱清洗机、单舱清洗机）维保期内每年免费进行物理验证报告，报告有CMA或CNAS的认证 |  |  |  |
| - 10 |  | - 维保过程中需要的仪器、工具、耗材等具有中标方承担 |  |  |  |
| - 11 |  | - 谈判报价含所有费用（即在采购期限【1年】，报价须包含设备正常运行所必须的一切费用，采购人不支付其它任何费用 |  |  |  |
| - 12 |  | - 按照院方要求提供维保保养内容（含4台新华牌脉动真空灭菌器、1台新华牌快速多舱式全自动清洗消毒器、2台新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌器、2台新华牌极速生物阅读器、1台全自动纯水机、1台新华牌医用煮沸消毒器、1台新华牌超声波清洗机、2台新华牌医用干燥柜） |  |  |  |

第二部分：各类设备维护保养内容及流程

- 脉动真空灭菌器维护保养内容

| 编号 | 维保项目及内容 |
| --- | --- |
| 1 | 每月检查门胶条（更换周期为1年或1000次循环) |
| 2 | 对门传动系统进行加油（6个月），平移门同步带（更换周期为2年），维保期内更换一次 |
| 3 | 紧固内室挡气板螺丝/导轨螺丝/蒸汽管路卡箍垫（更换周期为1年） |
| 4 | 每月紧固设备电源、真空泵、交流接触器连接线、温度压力信号线 |
| 5 | 每月检查电源连接线和其它电器连接线有无破损 |
| 6 | 每月清洁进水、进蒸汽、夹层内室疏水过滤器，清洁减压阀过滤网，压缩气过滤器排水 |
| 7 | 每月调正并紧固搬运车脚轮，检查搬运车与内室对接是否顺畅，内车推拉是否顺畅，必须保证四台脉动真空灭菌器前门搬运车、后门搬运车分别通用。 |
| 8 | 真空泵及其管路、换热器、加热管及筒体、水位探针、蒸发器浮球除垢（1次/年） |
| 9 | 每年清洁内室及内室过滤网、消毒车、外搬运车，每季度清洁外装饰罩 |
| 10 | 每月清洁真空泵消音器、疏水/抽空/回空单向阀 |
| 11 | 每月清洗门胶条，清洁门密封槽 |
| 12 | 每月清洁打印机热敏打印头，校验触摸屏 |
| 13 | 每月检查门是否水平，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响，门安全连锁装置是否有效 |
| 14 | 每月检查进水管路是否漏水，水压力(设备要求0.15-0.3Mpa） |
| 15 | 每月检查进蒸汽管路是否漏水，进汽压力(设备要求0.3-0.5Mpa） |
| 16 | 每月压缩机排水，检查压缩气管路是否泄漏，进气压力(设备要求0.5-0.7Mpa） |
| 17 | 每季度对触摸屏程序及控制器程序进行更新升级，并对触摸屏进行校验 |
| 18 | 每月运行保压程序，检测极限真空(≤-90Kpa)，泄漏速率（＜130Pa/min) |
| 19 | 每月检查真空泵、各水、蒸汽、压缩气连接管、密封门、安全阀是否泄漏，内室夹层安全阀手动开启两次，记录脉动时间、升温时间、程序运行时间、灭菌阶段温度变化范围、压力变化范围及BD测试是否合格 |
| 20 | 全保，免费维修，免费更换配件 |

- 全自动多舱清洗消毒器维护保养内容

| 编号 | 维保项目及内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每月检查空气过滤器 | 2000次循环/12个月/出现老化现象等需要强制更换 |
| 2 | 每月检查清洗液上油液硅胶管，注液泵内硅胶管，传动密封圈 |  |
| 3 | 每月检查喷射臂固定环及相关配件 |  |
| 4 | 每月检查清洗架防撞杆、内室与清洗架对接口的对接组件 |  |
| 5 | 每月检查门及维修窗密封胶圈、循环管路软管、水位、风压开关软管 | 6000循环/3年 |
| 6 | 每月紧固设备电源、循环泵、风机、空气加热管、交流接触器连接线 |  |
| 7 | 每月检查电源连接线和其它电器连接线有无破损 |  |
| 8 | 每月清洁进水、进蒸汽管路上的过滤器，清洁内室过滤网，压缩空气过滤器排水 |  |
| 9 | 每月清洁舱体及清洗架喷淋臂，紧固清洗架滚轮螺丝，检查清洗架是否变形、开焊，检查磁铁是否损坏 |  |
| 10 | 舱体传动轴承润滑：3个月/900个循环，传动防滑圈磨损检查1个月/300个循环，传动皮带3个月/900个循环，超声舱传动齿轮（若有）传动稳定性 |  |
| 11 | 每月检查超声舱钢丝绳松紧及是否断裂，升降稳定性及定位系统，清洁排水过滤网 |  |
| 12 | 每月检查搬运车上下档杆是否松动，车架是否变形，车轮是否松动，与设备对接是否顺畅 |  |
| 13 | 每月校验触摸屏，清洁打印机热敏打印头 |  |
| 14 | 每月检查各门是否水平，门传动轴承、导轨上油，同步带是否磨损，同步带压紧螺丝是否松动，门两侧四颗固定螺栓是否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响 |  |
| 15 | 每月检查计量系统进液精度：清洗液、上油液，浮子开关是否有效，储液桶内硅胶管限位扎扣是否松脱，检查注液泵及浮子开关接线是否松动或脱落 |  |
| 16 | 每月检查进水管路是否漏水，进水压力(设备要求0.3-0.5Mpa） |  |
| 17 | 每月检查进蒸汽管路是否漏水，进汽压力(设备要求0.3-0.5Mpa） |  |
| 18 | 每月手动开风机、蒸汽预热箱、电加热管，检查蒸汽散热器是否漏汽，电加热管是否损坏，过热保护是否有效，检查风机运转是否正常，2分钟后，记录空气温度 |  |
| 19 | 全保，免费维修，免费更换配件 |  |

- 干燥柜维护保养内容

| 编号 | 维保项目及内容 |
| --- | --- |
| 1 | 检查空气过滤器是否该更换。建议更换时间为设备运行3000小时。 |
| 2 | 检查弱电：设备接线，电气箱连线紧固。 |
| 3 | 检查强电：紧固设备电源、风机、空气加热管、电加热管、交流接触器连接线，检查电源连接线和其它电器连接线有无破损。 |
| 5 | 检查内室格栅是否放入顺畅。 |
| 6 | 检查门密封胶条是否损坏，关门是否有异响。 |
| 7 | 检查设备温度探头温度是否准确、灵敏。 |
| 8 | 去除内室的锈和水垢。 |
| 9 | 检查程序运行参数是否正常 |
| 10 | 检查设备风机转动是否有异响。 |
| 11 | 检查门的开关是否有顺畅，门把手是否松动。 |
| 12 | 检查干燥柜螺丝是否松动并紧固。 |
| 13 | 全保，免费维修，免费更换配件 |

- 过氧化氢低温等离子体灭菌器维护保养内容

| 编号 | 质保项目及内容（可参照过氧化氢低温等离子灭菌器维护保养指南进行） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查真空泵油是否需要更换 | 500次循环/6个月/泵油变色或过滤器出现油烟等需要强制更换 |
| 2 | 检查油污过滤器滤芯是否需要更换 |  |
| 3 | 检查过氧化氢过滤器滤芯是否需要更换 |  |
| 4 | 紧固设备电源、真空泵、加热片、交流接触器连接线 |  |
| 5 | 检查电源连接线和其它电器连接线有无破损 |  |
| 6 | 清洁真空泵进气口滤网 |  |
| 7 | 清洁V5、V6阀堵丝 |  |
| 8 | 清洁门密封胶条、内室、导轨、轴流风机、外罩 |  |
| 9 | 清洁打印机热敏打印头 |  |
| 10 | 检查提纯器加热膜是否黏贴牢固、损坏 |  |
| 11 | 检查卡匣系统（仅适用于卡匣灭菌器） |  |
| 12 | 检查计量加注系统（仅适用于瓶装灭菌器） |  |
| 13 | 检查密封门的开、关位，门障碍保护开关、脚踏开关，门是否运行正常 |  |
| 14 | 校验触摸屏 |  |
| 15 | 每年对过滤器滤芯和真空泵油更换一次 |  |

- 超声波清洗机及煮沸消毒器维护保养内容

| 编号 | 质保项目及内容（可参照清洗消毒器单机维修保养指南进行） |
| --- | --- |
| 1 | 检查维修门是否关闭顺畅，门锁完好。 |
| 2 | 检查清洗液上油液硅胶管，注液泵内硅胶管，排水泵管路是否紧固 |
| 3 | 检查门轴以及其他需要上油处是否需要上润滑油 |
| 4 | 检查门开启关闭是否顺畅，门胶条是否需要更换。 |
| 5 | 检查强电：设备电源、循环泵、风机、空气加热管、电加热管、交流接触器连接线 |
| 6 | 检查弱电：电源连接线和其它电器连接线有无破损，检查电气箱内连线是否松动，并紧固。 |
| 7 | 检查加热管、温度探头、浮子管阻焊处是否漏水。 |
| 8 | 检查清洗篮筐是否变形、开焊能否放入顺畅。 |
| 9 | 检查按键是否灵敏。 |
| 10 | 手动检查进水阀、排水泵是否正常开闭。 |
| 11 | 检查加热管在升温过程中是否加热。过热保护是否正常。 |
| 12 | 检查进水管路，排水管路，进气管路是否漏水和漏气现象。 |
| 13 | 去除槽内的水垢或锈。 |
| 14 | 检查程序运行参数是否正常 |
| 15 | 检查计量系统进液精度，浮子开关是否有效，储液桶内硅胶管限位扎扣是否松脱，检查注液泵及浮子开关接线是否松动或脱落 |
| 16 | 自动升降：检查门升降是否顺畅，有无卡顿现象。 |
| 17 | 检查煮沸槽升温速度，超声槽升温速度是否正常。 |
| 18 | 检查干燥槽空气过滤器。建议更换时间设备运行1000小时。 |
| 19 | 每月对超声波清洗机进行性能测试一次 |
| 19 | 全保，免费维修，免费更换配件 |

- 极速生物阅读器及快速生物阅读器维护保养内容

| 编号 | 维保项目及内容 |
| --- | --- |
| 1 | 每季度定期用温度验证装置对阅读器培养孔的温度准确性进行检验； |
| 2 | 每季度对触摸屏程序及控制器程序进行更新升级，并对触摸屏进行校验。 |

- 全自动纯水机维护保养内容

| 编号 | 维保项目及内容 |
| --- | --- |
| 1 | 每季度定期对设备进行检修，保养； |
| 2 | 定期更换保安过滤器（滤芯3个月需更换一次); |
| 3 | 维保期内免费维修设备。 |