项目编号: LASZYY-SBGCB2025043

六 安 市 中 医 院

单一来源采购文件

http://www.laszyy.cn/

采购单位：六安市中医院

2025年4月2日

目  录

一、采购公告………………………………………………………..

二、投标人须知前附表	…………………………………………….

三、投标人必须提交的投标文件内容……………………………..

四、投标人报价须知……………………………………………….

五、投标文件构成………………………………………………..

六、签订合同……………………………………………………….

七、澄清及变更	……………………………………………………..

八、其它	……………………………………………………………..

附件一…………………………………………………………………

附件二……………………………………………………………….

六安市中医院动态心电记录仪单一来源采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部令第74号）等相关法律规定，现就本项目拟采取单一来源方式采购予以公示。

一、采购人名称：六安市中医院

二、采购人地址：六安市人民路76号

三、采购项目名称：六安市中医院动态心电记录仪（项目编号：LASZYY-SBGCB2025043）

四、采购项目类型：货物类

五、拟采购项目的说明：

我院心血管内三科因业务发展，需要再采购两套动态心电记录仪。

六、采购预算金额：2.6万元

七、采用单一来源方式的原因及说明：

我院目前在用杭州百慧动态心电记录仪及其软件，只有百慧原厂动态心电记录仪才能适配现有软件，不同品牌的记录仪软件无法识别兼容。

该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条《中华人民共和国政府采购法定实施条例》第二十七条规定，论证小组一致同意本项目采购采用单一来源方式采购。综上，本项目拟采用单一来源方式进行采购 。

八、拟定唯一供应商名称：安徽禾飒生命科技有限公司

九、拟定唯一供应商地址：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区谷水路5号1号厂房3楼318室。

十、公示期限：2025年4月2日至2025年4月10日。任何供应商、单位或个人对采用单一来源采购方式有异议的，可以在公示期内以书面形式向采购人反映。如无异议，公示结束后将采用单一来源采购方式采购。

十一、联系事项：

联系人：设备工程部汤老师

联系方式：0564-3318715

六安市中医院设备工程部

2025年4月2日

二、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：六安市中医院动态心电记录仪 项目编号：LASZYY-SBGCB2025043 项目性质：货物类 |
| 2 | 采购方式：单一来源 |
| 3 | 供货期及地点：按合同约定时间按需供货；地点：六安市中医院 |
| 4 | 付款方式：开票后30日内付款。 |
| 5 | 履约保证金：无 |
| 6 | 踏勘现场：如有需要，请各投标人自行联系采购单位踏勘。 |
| 7 | 投标文件：投标文件需要内容盖章后制成一份PDF文件，按照响应项目名称+公司名的邮件名形式发送至邮箱laszyysbgcb@163.com |
| 8 | 投标截止及谈判时间：2025年4月10日 下午15时； 开标地点：六安市中医院19楼设备工程部 |
| 9 | 采购单位联系人及联系方式： |
| 10 | 投标保证金：无 |
| 11 | 采购预算：2.6万元 |

三、投标人必须提交的投标文件内容

1、包括投标报价书、相关的营业执照、企业资质证书、产品彩页等资料。

2、采购文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

3、投标文件中如要求有关证明文件提供复印件，成交后须提供原件备查。

四、投标人报价须知

1、投标报价为投标人在采购文件中提出的各项支付金额的总和。包括本项目的成本、利润、税金、包装、运输、安装、调试等一切所有费用。

2、本项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。不接受不清晰的投标文件。

3、超过最高限价的投标报价为无效报价，按废标处理。所投设备请注明生产单位、国别、技术规格（型号），并附设备彩图。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我科联系，我科将尽快予以答复。

五、投标文件构成

1、投标文件应按投标文件内容要求提供材料，盖章后制成一份PDF文件。

2、如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时成交几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

六、签订合同

1、成交侯选人在“六安市中医院官网”公示三个工作日且无异议后，由医院发出中标通知。

2、采购单位有权在公示期内要求成交侯选人提供采购文件采购清单中规定的成套或部分设备、物品的样品，以便确认和为验收留样。

3、成交人拿到成交通知书后，一个月内来我院签订合同，备案后合同方有效。

4、采购双方必须严格按照采购文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。

七、澄清及变更

采购公告及采购文件如有澄清或变更，我院将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

八 、附件

附件一：采购需求         附件二：投标报价书

附件一

采 购 需 求

- 一、配置：

1、动态心电记录仪：2台

2、附件：导联线2副；其他必须的附件

3、软件：分析软件免费提供，免费升级

- 二、硬件技术参数：

1、导联方式：标准3导联/12导联可切换。

2、使用7号电池供电，且单节7号碱性电池可支持12导联连续记录至少72小时，3导联联系记录至少7天。

3、共模抑制比≥120dB。

4、采样分辨率16位，开启起搏检测原始采样频率最高达到10000Hz。

5、可识别1~200 mV，0.1~2 ms起搏脉冲。

6、存储类型为SD存储卡，可兼容2~32GB容量记录卡。

7、记录盒配备LCD液晶屏，可以实时观察任意导联心电波形；。

8、记录盒配备两个指示灯，可以指示导联连接状态、电池电量及记录盒工作状态。

9、记录盒配备蜂鸣器，可以提供声音提示。

10、内置USB读卡器，可通过USB数据线直接读取心电数据。

11、内置实时时钟，记录起止时间更加准确。

12、记录盒仅有两功能键，避免患者误操作。

13、导联连接正常时，记录盒可自动开始记录。

- 三、软件技术要求：

1、动态心电图分析系统具有下列认证文件：

（1）欧盟CE认证

（2）QRS自动分析准确性通过美国MIT-BIN等权威数据库测试，高达99.9%

（3）房颤自动分析准确性通过美国MIT-BIN等权威数据库测试,准备率高达98%

2、1个标准24小时的记录，可在10秒内下载完毕。

- 3、系统同步分析一条记录时，自动分析时间小于10秒。

- 4、具备德国GDT接口。

- 5、具有精确的智能化算法，可根据数据特征自动调整分析策略，无需手动调整不应期时间，QRS波宽度，灵敏度，主分析导联等分析参数，即可获得准确的分析结果，实现房早、室早等心率失常的智能化分析。

- 6、具有全程自动跟踪编辑功能（自动修正伪差心搏后房早、自动移除房颤事件中房早、自动调整最快最慢心率位置）。

- 7、模板分析：包括正常、房早、室早、起搏、伪差、疑问心搏模板，模板数目自适应，根据实际波形逐波生成，修改模板方便快捷，可反复修改、单波修改、多波批量修改功能，模板内有同屏心搏叠加图。

- 8、具有心搏模板叠加功能以及叠加后的编辑修改功能，通过模板内心搏叠加，可将形态不同的心搏进行快速区分、抽离、编辑、保存、打印。

- 9、房颤、房扑全自动分析：具有全程心电数据的RR间期时间散点图技术，一键自动分析房颤房扑，可准确定位房颤发生时间、持续时间和房颤段平均心率，房颤事件列表显示； 支持房颤、房扑按心搏类型重建功能。

- 10、提供同屏显示24小时、一小时时间散点图、以及对应的心电图条图、逐步定位具体心搏，列出具体房颤、房扑事件发生时间，时长等准确信息。

- 11、具有1小时Poincare散点图技术及24小时Poincare散点图。支持散点图增强分析工具:可选择任意时间长度的数据作散点图分析,支持逆向散点图选择心搏功能,可显示常规/修正散点图,可按照心搏类型过滤散点图心搏,提供散点图斜率和距离测量工具,提供散点图截图工具。

- 12、具备3导/12导同步ST段动态扫描分析功能，自动生成ST段事件统计。统计信息包括发生时间、时长、压低幅值、心肌缺血总负荷等参数。支持自定义T波幅值扫描功能。

- 13、87种直方图分析: 包括R-R间期、N-N间期、N-V间期、N-S间期、N-J间期、R-S间期、S-S间期、S-N间期、S-R间期、R-V间期、V-V间期、V-N间期、V-R间期、起搏到起搏、起搏到原发、原发到起搏、RR间期比、心率直方图等在内的87种直方图。

- 14、可在直方图上批量编辑心搏、插入心搏，如房早未下传等,支持自动插入心搏和指定位置插入心搏功能。

- 15、自动挑选最快最慢心律，并自动插入图条，无需人工手动存图。

- 16、能够准确快速判断最快最慢心率，可以即时找到准确真实的最快最慢心率，并且支持即时打印。

- 17、具有起搏器分析功能，有单独的起搏心搏模板。可以查看每个通道的起搏器信号。可打印独立的起搏分析报告。

- 18、独立的起搏器自动分析工具，并以直方图加条图的方式显示，自动区分包括房性单腔、室性单腔、双腔、未分类等起搏钉类型，可手动标记感知过度、感知失败。

- 19、心律失常事件列表：室早时间、房早事件、停搏事件、心率异常事件、ST段事件单独列表，可根据心律失常发生时间、模板编号、事件类型对事件进行排序。

- 20、心律失常事件直方图：根据心律失常次起数描绘直方图，方便快速准确定位严重心律失常。如，单发室早次数统计直方图等。

- 21、心率变异性(HRV)分析：HRV频域、时域自动分析，可对全程、夜间及每小时的心搏进行HRV时域分析，并可自定义时间段进行分析。

- 22、可选配心率震荡（HRT），T波电交替（TWA），心电向量图（VCG），心室晚电位（VLP），睡眠窒息（SAP），QT间期（QTd）等自动分析功能。

- 23、全览图批量编辑：可以大面积选择任意长度心搏，标记为伪差或者添加房颤事件、用户自定义事件。j222

- 24、报告预览功能：可自动生成综述结论，结论术语有标准模板也可由用户自定义。报告预览中已存图条可再编辑。

- 25、具备全自动添加最快心律、最慢心律、单发室早、单发房早等图条功能，即：无需任何按钮，在数据分析完毕时即存好条图。

- 26、报告自定义功能:可自定义报告打印项目、页边距、字体、行距、图条打印通道和长度等信息，支持单通道长时间打印。

- 27、电子尺工具:测量尺可测量心电信号的间期和幅值,平行尺可代替分规功能。

- 28、ECG滤波功能:提供工频滤波/实时基线滤波/实时肌电滤波功能,提高心电信号质量。

- 29、数据库管理功能：可根据病人姓名、ID号、性别、记录时间、分析医生、诊断信息对记录进行查找和浏览，数据库中显示字段可自定义；病人记录可以进行备份、导入和删除操作。

- 30、提供用户事件工具,方便用户查看已选图条的时间位置,以便选择时间段再添加图条。

- 31、可运用鼠标滚轮，全程查看任意导联或任意组合导联的心电图条。

- 32、打印报告支持丰富的自定义参数，不同病例可选择不同打印报告页，支持报告页顺序调整和自定义定制首页报告模板功能。

- 33、房早模板内的片段缩略图，可设置多种长度，从显示一个心搏到显示前后多个心搏。并可来回切换，便于医生观察和诊断。

- 34、＊危急值预警功能:可根据需求设置危急值检测阈值参数,支持采集数据完成后自动提示危急值信息并使用特殊醒目的颜色标记符合危急值条件的病例。

- 35、支持安全读卡器功能:可使用定制的安全读卡器采集记录卡数据,以避免因使用普通读卡器导致的病毒感染和SD卡损坏等问题,可在禁用U盘读写的计算机上使用,安全读卡器可在60s内完成24小时12导联记录卡的读取。

- 36、房早未下传次数统计功能:可独立统计房早未下传发生的次数,而且不影响长间歇或停搏的统计。

- 37、增强的报告结论模板工具:可根据用户需求定制不同的个性化的报告结论模板,可自动提取当前病例数百项统计结果信息自动生成报告结论,结论模板支持参数替换和逻辑判断功能。

- 38、支持超快心率检测>400，可检测超过400的心率。

- 39、软件可支持科研需求,可导出病例原始心搏分析结果为Excel表格文件,支持病例心电数据导出为EDF格式

附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 | 第 包 |
| 投标产品名称 |  |
| 投标产品生产企业 |  |
| 产品品牌及型号 | 品牌： 型号： |
| 投标报价 | 人民币 元/年 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： - 产品注册证号： - 质保： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

授权联系人：

联系方式：