麻深监测注射泵参数要求

1、麻深监测功能：

机器通过专用的一次性无创脑电电极，可无创动态持续测量、采集患者脑电信号，探测脑部活跃程度，以监测病人大脑的麻醉和镇静状态（麻醉深度指数）

    - 2、麻醉深度监测内容

- 意识深度指数范围：0～100。

- 肌电信号指数范围：0～100。

- 爆发抑制比范围： 0～100%。

- 信号质量指数范围：0～100。

3、手推药量显示：注射过程中捏开捏手改用手推药，可显示手推的药量。

4、可连接手术麻醉信息系统，实现用药数据保存自动化、电子化。

5、双控制芯片，运算能力强，扩展功能强大（可以和医院网络服务器配合使用，进行网络管理）。

6、简易时量推注模式：只须设定注药时间和注药量，机器自动执行注射任务。）

7、间断给药功能（特别适用于临床长期间歇性给药如长期镇痛）。

8、诱导维持功能（可编程诱导给药和维持给药）。

9、整机包含双通道微量注射和麻醉深度监测功能，微量注射和麻醉深度监测的所有参数和趋势图都在一个屏幕上显示，整机外观小巧。

10、具有速度异常（快、慢、停）功能，推座异常报警功能。防止注射过程中出现过流、欠流。

11、多种静脉给药模式：恒速注射模式、时量推注模式、诱导维持模式、间断给药模式。

12、独特的压力报警调节：根据临床的需要，可调节压力报警阈，提高注射安全。阻塞压力报警可以设置八个级别。

13、使用单键飞梭旋钮和小键盘的最优配合，操作更加人性化。

14、具有麻深监测彩色趋势图显示。

15、数据保持功能：自动记忆前次注射设置信息。可通过USB口实时导出用药信息及注射记录（可存储17万以上记录）。

16、报警功能：遗忘操作、注射器脱落、注射器改变、注射器推柄正确安装检测报警、推空、管道阻塞、药物将尽、交流掉电、电量不足、注射完毕、速度异常-快、速度异常-慢、推座异常和电机反转，系统自动报警，报警以声音和指示灯和中文同时提供。

17、机器内置24种注射器品牌。并且支持自校准注射器功能，所以能支持所有常规的注射器品牌。

18、具有压力释放功能，当管路压力超过设定报警值后，自动释放压力，并触发管道阻塞报警；

19、KVO(Keep Vein Open)功能，维持静脉开通功能。

20、注射器规格自动识别：5ml 、10ml、20ml、30ml 、50（60）ml规格注射器，支持多种注射器品牌并自动识别注射器规格

21、流速精度：≤±2.0%或≤±0.007ml/h，取最大者；

22、可预设注射总量范围0.1～1000ml。

23、 Bolus最大量和Bolus速度可调，满足注射过程的突发情况。

24、流速设定范围：0.1～1200ml/h.。

25、注射量总累积量：可显示0.001～99999ml或0.001mg～99999mg。

26、KVO速率：0.1-5 ml/ h。

28、友好的人机接口：不小于4.0寸的TFT真彩屏幕，中文大字体显示界面，显示屏为折叠式显示屏，减少占用空间。背光亮度多级可调，分页式操作菜单，操作更加人性化。

29、交直流两用：交流100V～240V，50/60Hz。可充电锂电池：具有电池容量显示，满电可以持续工作3小时以上。

30、设备免费质保不低于三年。