附件：拟购六安市中医院门诊自助终端采购项目

初步参数（第二次）论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部☑、后勤保障部□及其他□          】：LASZYYXXK@163.com ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：

| 六安市中医院门诊自助终端采购项目报价清单 报价单位：人民币/元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 | 备注 |
| 1 | 新增大堂式全功能一体机 |  | 台 | 10 |  |  | 三年质保 |
| 2 | 银医通自助软件升级 | 定制开发 | 套 | 1 |  |  | 自助机支付模块更换、自助机接口上平台、自助软件升级改造 |
| 3 | 软件维护（包含新旧） |  | 年 | 3 |  |  |  |
| 4 | 已有硬件设备维护 | 18台 | 年 | 2 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 此次报价总金额中包括：软硬件产品价、包装费、运输费、施工费、系统集成费、接口改造费、安装费、辅材费、验收费、培训费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、售后服务、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等 |  |  |  |  |  |  |  |

附件：拟购项目初步参数结构

- 一、硬件参数

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统模块 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 1 | 工控模块 | CPU：I5-6500英特尔处理器、四核、主频 3.20 GHz及以上 内存：≥8G DDR4 硬盘：≥256G固态硬盘 并口：≥1个 串口：≥12个，满足所有内接模块 USB接口：≥10个以上，满足所有内接模块 显示接口：≥1*VGA显示接口，≥1*HDMI显示接口 双网卡：（10/100/1000M自适应）满足外接要求 多媒体：包含声卡、扬声器等接口 |  |  |  |  |
| 2 | 电源模块 | 输入电压：AC220V±10%，50±1Hz 电源接口：国标 工作温度：0-60℃；湿度范围：5%-95%；整机噪音：≤50dB；MTTR:≤30min；MTBF:≥20000Hour 震动适应性：符合GB/T 2423.58-2008相关标准 防护等级：IP54 电磁辐射：符合GB17625.1-2003要求 无线电骚扰限值：符合GB9254-2008A级要求 谐波电流骚扰试验：符合GB9254-2008A级要求 抗扰度：符合GB17626.1-2006相关标准 设备安全性：GB4943-2011相关要求 对地漏电流：GB4943-2011相关要求 抗电强度：GB4943-2011相关要求 |  |  |  |  |
| 3 | 触显一体屏 | ≥43英寸电容触显一体屏 支持多点触控 分辨率：≥1920*1080 透光率：≥80% 色彩：≥16.7M 亮度：≥350cd/㎡（Typ.） 可视角度(U/D/L/R) ：89/89/89/89 对比度：1200:1（Typ.） 背光类型：LED 响应速度：≤8ms 电源输入：AC 100～240V-50/60HZ 通讯接口：HDMI/DVI-D,USB等 |  |  |  |  |
| 4 | 音频 | 具备功放喇叭，4Ω2W |  |  |  |  |
| 5 | 麦克风 | 超强指向：不低于9.7*5.0（全指向性） 频率响应:20Hz-20,000Hz 阻抗:480KΩ 灵敏度:-47dB±3dB 插座型号: φ3.5mm |  |  |  |  |
| 6 | 密码键盘 | 采用单颗集成国密算法、DES、RSA的国密认证 16键帽：10个数字键，6个功能键 键盘材料不锈钢；表面防水、防尘、防暴 密码算法：包含DES和Triple DES(128bits and 192 bits)及SM2/SM3/SM4国密算法 密码功能：PIN加密、MAC运算、数据加密/解密 密钥管理：Fixed、M/S等完备、灵活的密钥层次管理技术 符合标准：ISO9564、IBM3624、ANSI X2.92、ANSI X9.52、GM/T 0002-2012、GM/T 0003-2012、GM/T 0004-2012等 保护能力：停电敏感数据可保存5年以上 |  |  |  |  |
| 7 | 条码扫描 | 图像传感器：640×480 CMOS传感器 照明：白色LED 可识读码制：2D：PDF417,QR Code, Micro QR, DataMatrix, Chinese Sensible Code, GM Code, MicroPDF417 Code, CODEONE 。 1D：EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, UCC/EAN128, I2Of5, ITF14, ITF6, Matrix 25, CodaBar, Code39, Code93, ISSN, ISBN, Industrial25, Standard25, Plessey, Code11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, China Post 25, Code 49, Code 16K等 识读精度：≥5mil 通讯接口：TTL-232，RS-232，USB 视场角度：水,68°，垂直51°，对角84.8° 工作电压：12pin FPC 卧式插座：3.3-5 VDC±5% 额定功耗@5.0VDC：1129mW(典型值) 工作温度：-40℃~60℃ |  |  |  |  |
| 8 | 凭条打印机 | 打印方式：行式热敏打印 打印速度：170mm/s（max） 打印纸宽：79.5±0.5mm 纸厚：0.06mm～0.08mm 外径：80mm(max) 切纸方式：全切、半切 打印头寿命：100KM 切刀寿命：100 万次 打印内容：支持全图形、文本、位图、中英文打印 检测：具有少纸和缺纸检测开关及报警能力 安装方式：透明面板式出口 环境温度：工作-10℃~50℃（无凝结） 热敏纸规格：纸卷最大外径80mm |  |  |  |  |
| 9 | 电动读卡机 | 走卡速度：约70cm/s 接口方式：RS232方式 卡片规格：宽度:53.92～54.18 mm，长度：85.47～85.90 mm，厚度：0.4mm～1.2mm（出厂标准0.8mm） 掉电模式：供电电压小于10V，时间大于50 ms 出错概率：磁卡：在正常环境(15～25℃，35～60%RH)下，读完美卡1,000次，出错率少于1次；注意：上述磁卡为标准卡，人为错误除外，IC卡：读写卡1,000次，出错概率少于1次（脏卡引起的错误除外），RF卡：读写10,000次，出错率少于1次 MTBF：＞100,000小时，注意：250次/天，25天/月，300小时/月 环境条件：操作: 0℃～50℃, 0～90% RH ( 无凝结 )，贮存: -25℃～80℃, 0～95% RH( 无凝结 ，如取出使用需完全风干)，正常环境是指：15～25℃，35～60%RH RoHS标准：符合RoHS标准 IC卡标准：符合ISO7816标准 RF卡标准：符合ISO14443-3、 ISO14443-4 磁卡标准：物理特性：符合 ISO7810 和7811 标准，卡片尺寸：符合 ISO7810ID-1-型磁卡标准，压纹凸字：符合 ISO7811-1和ISO7811-3标准，记录格式：符合 ISO7811-2、ISO7811-4、ISO7811-5和ISO7811-6 标准 电源：DC 12V±5% 具有自动吸卡，受控进、退、吞卡的功能 具有前后端进卡、退卡、卡机内部走动、清理断卡的功能 具有多项容错和特殊维护处理的功能;包括异常卡处理、掉电处理等 |  |  |  |  |
| 10 | 接触式医保读卡器 | 与银行卡/就诊卡共用一个电动读卡器，适配当地医保 |  |  |  |  |
| 11 | 非接/二代证读卡器 | 支持二代、三代身份证读取，符合公安部规范要求 支持ISO 14443 Type A/B 标准感应IC 卡 通讯接口：RS232 读卡距离：0-30mm SAM卡：SAM卡座1个 平均无故障时间：不小于5000小时 串口传输速率：9600bps或更高 操作提示：各模块工作状态由指示灯提示 |  |  |  |  |
| 12 | 机柜 | 整机符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细，推拉式轨道维护； 防水、防尘、防锈、防腐、耐磨，设备进出口处均有双色操作指示灯，依据客户办理业务流程进行提示 |  |  |  |  |
| 13 | 人体接近传感器 | 长距离检测：漫反射型检测距离能达到1m 动作模式可选择：LightON/Dark ON 检测物体：无光泽白纸300×300mm 应差距离：不超过设定检测距离的20% 响应时间：Max.1ms 光源：红外光（850nm） 输出电压：Min.(电源电压-2.5V），负载电流：Max.100mA" 保护电路：电源反接保护，抗相互干扰功能，输出短路保护 指示灯:动作时：红色，稳定时：绿色（对射型 电源指示灯：红色） |  |  |  |  |
| 14 | 刷脸付摄像头 | 微信刷脸付，3D摄像头 微信刷脸付 功耗：2.6~3W 基线：55mm 接口：USB2.0 工作距离：0.28~1m 工作温度：0~50℃/-10~50℃ 工作湿度：0~80RH 测量精度：±1mm@0.6m ,±2mm@1m 供电方式：USB 深度数据类型：Raw Data 16bit 彩色数据格式：MJPEG/RGB 深度图像分辨率/帧率：480×640@10fps 深度FOV：480×640：H59.6°×V74.9°(±3°) 彩色图像分辨率/帧率： 1080×1920@25fps ,720×1280@25fps,480×640@25fps 彩色FOV：1080×1920：H53.8°×V84.5°(±3°) ,720×1280：H53.8°×V84.5° (±3°) ,480×640：H53.8°×V68.2° (±3°) 红外图像分辨率/帧率：480×480@10fps 红外图像FOV:480×480：H59.6°×V59.6° (±3°) 功能特性：HDR、低光照、高清 系统支持：Windows、Android、Linux 使用环境：室内、半室外、室外 支付宝刷脸付，3D摄像头 支付宝刷脸付 Baseline：40mm 深度范围：0.3-1m 相对精度：±1mm@300mm±2mm@600mm±4mm@1000mm 平均功耗：＜1.2W/5V 深度图分辨率：480*640@30fps 彩色图分辨率：960*1280@30fps 480*640@30fps 深度 FOV：H 54° ±2° V 68° ±3° 彩色 FOV：H 54° ±2° V 68° ±3° 数据传输：USB2.0 支持操作系统：Android 4.4~9.0/ Windows 7 / Windows10等 供电方式：Micro USB/ I-PEX 工作温度：-10℃~50℃ 适用场景：室内，半室外@7~8W Lue @60cm |  |  |  |  |
| 15 | 医保刷脸终端机 | 医保刷脸终端机，支持专业的人脸识别摄像头可实现金融级别人脸识别(BOTC 过检)支付等前沿功能;可进行刷脸医保结算，符合当地医保刷脸结算要求。 |  |  |  |  |
| 16 | 打印机 | 黑白激光打印机 最大打印幅面：A4 最高分辨率：≥1200x1200dpi 打印速度：＜35ppm（A4） 内存：≥256MB 双面打印：支持，自动 首页打印时间：≤6.9秒 月打印负荷：80000页 介质类型：纸张(普通纸、EcoFFICIENT纸、轻质纸、中等重量纸、证券纸、彩纸、信头纸、预打印纸、穿孔纸、再生纸、糙纸)；信封；标签 接口类型：USB2.0 纸盒容量：250页 工作噪音：打印：54dB(A)，待机：16dB(A) |  |  |  |  |

- 二、软件部分参数

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 系统模块 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 自助开卡 | 身份证开卡 | 通过身份证办理就诊卡 |  |  |  |  |
| 自助签约 | 身份证 | 身份证签约 |  |  |  |  |
|  | 外国人永居证 | 外国人永居证签约 |  |  |  |  |
|  | 医保卡 | 医保卡签约 |  |  |  |  |
|  | 电子医保凭证 | 电子医保凭证签约 |  |  |  |  |
|  | 电子健康卡 | 电子健康卡签约 |  |  |  |  |
|  | 安康码 | 安康码签约 |  |  |  |  |
| 门诊挂号 | 当日挂号 | 查看当日的号源，进行挂号 |  |  |  |  |
|  | 预约挂号 | 根据日期进行预约挂号 |  |  |  |  |
|  | 取消挂号 | 对当日/预约挂号进行取消 |  |  |  |  |
|  | 预约取号 | 该功能主要提供给患者当天取已预约的就诊号，在医院自助设备在医院自助设备预约取号时，需要患者需要相应的卡类型，读卡成功后选择相应的预约挂号信息，打印就诊指引单。 |  |  |  |  |
|  | 挂号记录 | 查看患者的挂号记录 |  |  |  |  |
| 门诊功能 | 门诊充值 | 充值院内余额 |  |  |  |  |
|  | 门诊缴费（自费） | 根据医生开出的检查或药物缴费，只缴纳已开出的费用。 |  |  |  |  |
|  | 门诊缴费（医保） | 根据医生开出的检查或药物使用医保进行缴费，只缴纳已开出的费用。 |  |  |  |  |
|  | 缴费记录查询 | 能够查看已完成、未完成的缴费清单 |  |  |  |  |
|  | 门诊退款 | 退门诊余额 |  |  |  |  |
| 住院功能 | 预交金充值 | 对住院患者进行预交金充值 |  |  |  |  |
|  | 住院查询 | 日清单查询 |  |  |  |  |
| 价格查询 | 药品查询 | 通过关键字查询所有药品的价格 |  |  |  |  |
|  | 项目查询 | 通过关键字查询所有检查项目的价格 |  |  |  |  |
| 打印 | 电子病历打印 | 打印患者电子病历 |  |  |  |  |
|  | 检验报告单打印 | 检验报告单打印 |  |  |  |  |
|  | 电子票据打印 | 电子票据打印 |  |  |  |  |
| 核酸抗原 | 核酸检验 | 开具核酸检验订单并支付，查看结果以及打印 |  |  |  |  |
| 支付 | 对接聚合支付 | 将原有支付统一为院内聚合支付，并提供账单给平台做统一对账。支持方式：微信、支付宝、银联、现金（选用功能）。 |  |  |  |  |
| 自助机接口 | 对接中台 | 将原有直接对接his接口改为对接院内中台，统一接口 |  |  |  |  |
| 出院结算 | 查询住院患者信息 | 查询住院患者结算信息 |  |  |  |  |
|  | 预结算 | 对住院患者进行预结算信息查询 |  |  |  |  |
|  | 费用补缴 | 若存在需补缴费用进行补缴，支持院内当前支付方式 |  |  |  |  |
|  | 自费结算 | 自费患者进行结算 |  |  |  |  |
|  | 医保结算 | 医保患者进行结算 |  |  |  |  |
|  | 退费 | 若存在退费则调用退费接口进行退费 |  |  |  |  |

- 三、维护服务要求

1.支持24小时软件维护，并及时回应院方提出的问题。

2.负责进行软件平台的服务器监测、安全检测、软件程序维护安全使用预警及设备的检查保养等相关日常维护工作，保障院方软件系统正常使用；

3.对院方的操作人员及其他相关人员进行必要的技术培训，并提供技术支持；