拟购 CRRT （连续性血液净化装置）项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：供应商：

联系人：                     电话：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及预算最低报价：

品牌 ：

规格型号：

产地：

医疗器械注册证号：

预算最低报价：

（公司盖章处）

以上项目为必填项。

注：如果是非厂家的供应商填写该意见表，须提供响应品牌的厂家授权书PDF版并加盖公章附后，以上项目为必填项，未填或未按要求后附厂家授权书视为无效反馈。

备注：

- 按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（归口科室设备工程部：laszyysbgcb@163.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修1年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| - 一、 | 产品名称 | 连续性血液净化装置 |  |  |  |  |
| - 二、 | 功能描述 | 临床用于连续性血液净化治疗、血浆置换治疗、血浆吸附治疗、血液灌流治疗、人工肝治疗、分子吸附再循环系统、白蛋白透析治疗等。 |  |  |  |  |
| - 三、 | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| - 1 |  | 全彩色≥10 英寸大液晶触摸中文显示屏 |  |  |  |  |
| - 2 |  | 具有后备电池，紧急状态下维持体外循环≥10min |  |  |  |  |
| - 3 |  | 治疗模式：≥4种 |  |  |  |  |
| - 4 |  | 在CVVH时能同时进行前稀释和后稀释 |  |  |  |  |
| - 5 |  | 流量泵：≥4种，包含血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵等；至少包含一个肝素抗凝剂泵，注射器规格包含30ml、50ml等 |  |  |  |  |
| - 6 |  | 血泵流速范围区间≥15~225ml/min |  |  |  |  |
| - 7 |  | 置换液泵流速范围区间≥10~50ml/min |  |  |  |  |
| - 8 |  | 透析液泵流速范围区间≥10~50ml/min |  |  |  |  |
| - 9 |  | 滤过液泵流速范围区间≥10~120ml/min |  |  |  |  |
| - 10 |  | 压力检测≥4种 |  |  |  |  |
| - 11 |  | 动脉压检测区间范围≥-250~280mmHg |  |  |  |  |
| - 12 |  | 静脉压检测区间范围≥-50~280mmHg |  |  |  |  |
| - 13 |  | 滤器前压或入口压检测范围区间≥-50~280mmHg |  |  |  |  |
| - 14 |  | 废液压检测范围区间≥-350~400mmHg或跨膜压（二级膜外压）检测范围区间≥-300~280mmHg |  |  |  |  |
| - 15 |  | 电子秤≥3个 |  |  |  |  |
| - 16 |  | 具有漏血、漏液及空气探测器 |  |  |  |  |
| - 17 |  | 具备置换液、透析液加温功能或血液加温仪直接加热血液功能 |  |  |  |  |
| - 18 |  | 具有临时中断治疗功能 |  |  |  |  |
| - 19 | 质保期 | 整机质保不低于三年 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

第三部分：响应品牌同型号或相近型号设备已安装使用的用户清单

（必填，填写优先顺序为六安、省内、省外，至少提供3家单位用户）

| 省市 | 使用医院 | 使用科室 | 规格型号 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：厂家授权书

附件3：

承诺函

致:六安市中医院

我公司在参与贵院拟购         项目参数论证征集意见表中，由我公司提供的品牌         ,型号            ，注册证：                   的产品参数，我司承诺真实有效，并愿承担一切后果。

特此承诺！

承诺单位：

盖     章：

联系人：

电话：

2026年  月

附件4：合同（不少于三家）