六安市中医院 拟购 中医经络检测仪  项目第三次参数论证征集表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：供应商：

联系人：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

品牌 ：

规格型号：

产地：

医疗器械注册证号：

最低报价：

（公司盖章）

以上项目为必填项。

注：如果是非厂家的供应商填写该意见表，须提供响应品牌的厂家授权书PDF版并加盖公章附后，以上项目为必填项，未填或未按要求后附厂家授权书视为无效反馈。

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至六安市中医院指定邮箱【设备科   laszyysbgcb@163.com  ）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（若为是则需标注响应），建议修改指标须提供相应证明材料（同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修≥3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

附件：1、参数论证征集意见表

2、厂家授权书

3、承诺函

4、合同（不少于三家）

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 （是/否） | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 |  | 是否设置为★ |  |  |  |
| 1 |  | - 包括但不限于穴位电导检测、经络功能测评、中医体质辅助评估等功能 |  |  |  |  |
| 2 |  | - 提供国家级第三方医疗器械检测机构出具的整机全项检测报告，覆盖电气安全、检测精度、阻抗参数、稳定性、电磁兼容（EMC）等全部指标，满足医院设备入库质检标准 |  |  |  |  |
| 3 |  | - 检测穴位规格：标准双侧手足24个经络原穴全覆盖，支持十二正经对称同步采集 |  |  |  |  |
| 4 |  | - 核心采集原理：采用医用级微直流恒流电导采集技术，自适应人体皮肤阻抗调节，无感无创、无辐射、无刺激，适配全年龄段人群临床检测，符合医院无创筛查诊疗规范 |  |  |  |  |
| 5 |  | - 空载输出直流电压≤24V |  |  |  |  |
| 6 |  | - 检测安全微电流：≤80μA，全程无体感 |  |  |  |  |
| 7 |  | - 阻抗测量范围：100Ω～10000Ω，误差≤10% |  |  |  |  |
| 8 |  | - 检测变异系数CV≤ 0.5%，复测稳定性高 |  |  |  |  |
| 9 |  | - 掌型采集单人完成测量时间≤60s |  |  |  |  |
| 10 |  | - 设备为中医经络辅助评估设备，中医辨证参考吻合率＞90%，需提供临床或第三方验证证明 |  |  |  |  |
| 11 |  | - 采集配置：标配医用掌式集成电极兼高精度笔式点穴电极，兼顾体检批量快速筛查，均可生成AI诊断报告 |  |  |  |  |
| 12 |  | - 一体化设计，配套（四核3.0GHz及以上、内存≥8G、固态硬盘≥512G）高清医用屏≥21.5英寸、具有打印功能，适配科室标准化布局 |  |  |  |  |
| 13 |  | - 整机防静电、防电磁干扰，支持医院复杂电磁环境稳定运行；整机功率≤300W，节能低耗，杜绝外网数据泄露 |  |  |  |  |
| 14 |  | - 专业经络辨证分析：自动识别十二经络能量盛衰、虚实、寒热、淤堵、失衡状态，生成标准化经络图、波形走势图、左右对称对比分析图，数据量化直观，为中医师辨证提供客观依据 |  |  |  |  |
| 15 |  | - 脏腑功能辅助评估：关联五脏六腑、气血阴阳，精准判别气虚、血虚、阴虚、阳虚、痰湿、湿热、肝郁、血瘀等偏颇证型，贴合中医临床辨证体系。 |  |  |  |  |
| 16 |  | - 国标体质辨识系统：严格匹配国家卫健委九种中医体质判定标准，自动生成体质分型、偏颇程度、风险预警，适配治未病中心体质建档、健康干预工作 |  |  |  |  |
| 17 |  | - 智能诊疗方案库：内置≥80组辨证调理方案 |  |  |  |  |
| 18 |  | - 科研教学专属功能：工作站包含但不限于支持批量数据统计、动态趋势化分析，形成动态趋势图 |  |  |  |  |
| 19 |  | - 医院信息化对接能力：支持HIS、LIS、体检系统数据对接，可实现患者信息自动同步、报告归档、病历关联、数据云端备份，适配医院电子病历及智慧科室建设要求；支持身份证读卡建档、二维码查询电子报告 |  |  |  |  |
| 20 |  | - 报告自定义功能：支持医院自定义报告模板、科室LOGO、诊疗备注，可根据临床、体检、科研不同场景差异化输出报告，满足医院标准化文书要求 |  |  |  |  |
| 21 |  | - 整机质保≥3年，核心软件终身免费迭代升级，同步更新中医测评新标准、新方案库 |  |  |  |  |
| 22 |  | - 每年提供≥4次免费整机精度校准、阻抗检测、参数复核服务，出具官方校准报告，保障设备长期数据精准，通过医院年度设备质控评审 |  |  |  |  |
| 23 |  | - 厂家提供数据导出、科研数据分析技术支持，协助科室开展中医经络相关课题、教学研究、新技术申报 |  |  |  |  |
| 24 |  | - 设备使用年限≥8年 |  |  |  |  |
| 25 |  | - 配备一套掌型便携式经络检测仪，方便外出义诊使用，两种采集方式均可生成AI诊疗建议报告。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 潜在供货商可根据自身品牌配置进行添加 |  |  |  |  |  |

第三部分：响应品牌同型号或相近型号设备已安装使用的用户清单

（必填，填写优先顺序为六安、省内、省外，至少提供3家单位用户）

| 省市 | 使用医院 | 使用科室 | 规格型号 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配套消毒液 |  |  |  |  | 必填（多少L/桶） |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / | / | / |  |  |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / | / | / |  |  |

附件2：厂家授权书

附件3：

承诺函

致:六安市中医院

我公司在参与贵院拟购         项目参数论证征集意见表中，由我公司提供的品牌         ,型号            ，注册证：                   的产品参数，我司承诺真实有效，并愿承担一切后果。

特此承诺！

承诺单位：

盖     章：

联系人：

电话：

2026年 月   日

附件4：合同（不少于三家）